ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Наименование показателей товара | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Кресло процедурное с электроприводом ФП-3 (пневматическая регулировка угла наклона опор для ног) | Функциональные и технические характеристики изделия: |  |
|  | Число раздельно регулируемых электроприводов, шт. | 3 |
|  | Электрическая регулировка высоты кресла электроприводом в диапазоне, см | 65-95 |
|  | Электрическая регулировка угла наклона сиденья электроприводом в диапазоне, град | 25 |
|  | Электрическая регулировка угла наклона спинки электроприводом в диапазоне, град. | 100-180 |
|  | Способ регулировки электропривода | ножная педаль управления/проводной пульт управления |
|  | Ручной пульт управления позволяет пациенту самому выбирать наиболее приемлемое положение | есть |
|  | Пневматическая регулировка угла наклона опор для ног газлифтами в диапазоне, град. | 60 |
|  | Механическая регулировка длины выдвижных опор для ног | есть |
|  | Механическая регулировка вращения кресла вокруг своей оси с фиксацией, град. | 240 |
|  | Ширина сиденья/Ширина сиденья с подлокотниками, см | 63/82 |
|  | Длина опор для ног в диапазоне, см | 40 - 64 |
|  | Максимальная высота подъема опор для ног, см | 123 |
|  | Обивка кресла: высококачественная экокожа (Германия) – износостойкий, светостойкий материал, устойчивый к дезинфицирующим растворам, биологическим жидкостям, абразивам, к воспламенению, прочный на разрыв. Соответствует требованиям к медицинским продуктам по DIN EN ISO 10993-5+10. Широкая цветовая гамма (в наличии около 30 цветов) | есть |
|  | Матрас анатомической формы изготовлен из литьевого поролона, устойчивого к деформации, с повышенной износостойкостью. | есть |
|  | Металлический каркас покрашен порошковой краской | есть |
|  | Электроприводы и металлический каркас кресла защищены и скрыты качественным ABS-пластиком, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, к перепадам температур, к ультрафиолету. ABS-пластик – ударопрочный материал без вредных примесей. | есть |
|  | Кресло оснащено прямыми подлокотниками, откидывающимися назад при вертикальном положении спинки кресла и раскладывающимися параллельно спинке кресла при опускании последнего. Обивка подлокотников выполнена из высококачественной износостойкой экокожи (Германия), устойчивой к дезинфицирующим растворам, физиологическим жидкостям. | есть |
|  | Вес кресла, кг | 67 |
|  | Максимальная равномерная нагрузка, кг | 150 |
|  | Рабочее напряжение, В | 220 |
|  | Максимальная потребляемая мощность, Вт | 110 |
|  | Габариты груза: Длина х Ширина х Высота, м Вес, кг | 1,79х0,84х0,86 95 |
|  | Положение Тренделенбург (электрическая регулировка) | есть |